成都中医药大学西南特色中药的多维评价——基础支撑科研平台建设项目采购需求

一、项目概述（简要描述项目实施的目标、内容、拟采购主要设备及其实现的教学、科研主要功能、用途，必要时用数据描述）

本项目拟建设基础支撑子平台模块，购置酶标仪、多功能流式点阵仪、倒置荧光显微镜等基础设备，完善实验室基础实验设备，满足教学科研日常需求。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全波长酶标仪 | 套 | 2 |

- 各项具体指标要求：

（1）设备名称：全波长酶标仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单色器类型 |  | 1、单色器类型：光栅型，可产生连续光谱 |  |
| 2 | 检测类型 | ▲ | 2、检测类型：96或384孔微孔板，标准1cm立式比色皿，12*75mm试管，64孔超微量检测板（2μl或4μl） | 是 |
| 3 | 波长范围 | ▲ | 3、波长范围：190nm-1000nm，1nm可调，带宽：≤2nm，波长准确度：≤±1nm，波长重复性：±0.2nm | 是 |
| 4 | 光度量范围 |  | 4、光度量范围：0-4.000(OD)、分光检测分辨率：0.001OD |  |
| 5 | 测定准确度 | ▲ | 5、测定准确度(微孔板)：≤±0.006OD±1.0%,0-2.0 OD，测定准确度(比色皿)：≤±0.005OD±1.0%,0-2.0 OD，测定精确度：≤±0.003OD±1.0%,0-2.0 OD，杂散光：≤ 0.05% at 230 nm | 是 |
| 6 | 温度控制 |  | 6、温度控制：室温+5°C-45°C，温度均一性(微孔板)：±0.5°C@37°C，震荡方式：线性，0-999秒 |  |
| 7 | 光源 | ▲ | 7、光源：高能氙闪灯（10亿次闪烁），微孔板测度时间：96孔：≤5s秒；384孔：≤16秒 | 是 |
| 8 | 检测模式 |  | 8、检测模式：终点法、动力学法、光谱扫描 |  |
| 9 | 光密度值校正 | ▲ | 9、配有光径传感器技术，可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化 | 是 |
| 10 | 光学系统 | ▲ | 10、光学系统由9个配备独立样品检测器和参照检测的通道组成，极大提高检测速度和检测的精度 | 是 |
| 11 | 软件 |  | 11、软件：24种曲线拟合方法，包括：3种线性回归（linear、semi-log、log-log）和17种以上非线性回归（二次方拟合、三次方拟合、四次方拟合、log-logit，cubicspline，指数函数、直角双曲线、两参数指数函数、双指数函数、双直角双曲线、两点竞争、高斯拟合、Brain-Cousens，四参数拟合、五参数拟合和五参数交替拟合）；能直接根据药物浓度效应做出对应参数曲线拟合模型，完成Vamx、EC50、IC50等数据结果的输出 |  |
| 12 | 配置 | ★ | 1、主机一套：含光吸收模块 2、专业分析和控制软件一套 3、防尘罩、使用手册、鼠标 4、数据处理系统1套 |  |

（2）设备名称：高通量全自动细胞计数仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计数板 | ★ | 1、直接加样计数，无需一次性细胞计数板。即擦即得 | 是 |
| 2 | 审计追踪 |  | 2、内置审计追踪软件，可激活。符合FDA 21 CFR Part 11要求。多级权限，数据不可篡改，具备电子签名等 |  |
| 3 | 检测浓度范围 | ▲ | 3、检测浓度范围：1x103-3x107/ml，细胞直径范围：0.8-400um，拍摄通道：4通道 | 是 |
| 4 | 物镜倍数 |  | 4、物镜倍数：4倍荧光物镜 |  |
| 5 | 分析模块样品体积 | ▲ | 5、智能贴壁细胞分析模块，适配多孔板、培养瓶、培养皿，样品体积：5ul(50um高度)，20ul(200um高度)，40ul(400um高度) | 是 |
| 6 | 检测速度 | ▲ | 6、检测速度：明场≦3秒，荧光双通道≦5秒；检测视野：默认三个视野，≧6mm2，兼容4，5个视野选择 | 是 |
| 7 | 荧光激发 |  | 7、荧光激发：488nm和587nm LED，发射通道：535nm和600nm LP. |  |
| 8 | 明场照明 |  | 8、明场照明：白光LED，对焦方式：自动聚焦 |  |
| 9 | 成像元件 | ▲ | 9、成像元件：≥630万像素cmos相机 | 是 |
| 10 | 导出的结果 |  | 10、导出的结果包含：实验名称，样本ID，活细胞数/ml, 死细胞数/ml，活率，直径分布图，结团细胞数量直方图，结团率，细胞稀释比例，高清细胞图等。导出形式，包括：pdf，高清图，excel |  |
| 11 | 内存 |  | 11、内存：128G固态存储器，可升级，连接：自动WIFI，3个USB接口 |  |

（3）设备名称：多样品冷冻研磨仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 样品通量 |  | 样品通量：（24-96）*2ml；24*5ml；12*（5-10ml），均质速度：10—70 HZ/秒 |  |
| 2 | 工作方式 |  | 工作方式：上下震荡、三维运动方式研磨 |  |
| 3 | 显示方式 |  | 显示方式：内嵌液晶触摸屏，操作方便，适配器材质：聚四氟乙烯/铝合金 |  |
| 4 | 生物安全防护 | ▲ | 生物安全防护：具有一种防试管破碎飞溅的适配器（提供该适配器证明材料），将研磨管全封闭在适配器内部，防止研磨过程，试管意外破损导致的样品释放出来，对环境、实验人员造成潜在的生物污染、伤害 | 是 |
| 5 | 轴承系统 | ▲ | 采用Durax轴承系统 | 是 |
| 6 | 研磨方式 |  | 研磨方式：湿磨，干磨，液氮冷冻研磨均可，最终出料粒度：~5μm，可接纳研磨罐数：≥2 |  |
| 7 | 紧固装置 |  | 紧固装置 ：自动中心定位，安全锁：全程保护；开盖方式：自动升降，一键开关盖 |  |
| 8 | 研磨球 |  | 研磨球直径：0.1-30mm，研磨球材料：医用级不锈钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂 |  |
| 9 | 加减速 |  | 加减速：可以自行设定加减速时间（0.1-10秒） |  |
| 10 | 防震原理 |  | 防震原理：4个独立联动机械减震器 |  |
| 11 | 制冷 | ▲ | 制冷：采用原位压缩机变频制冷技术（需提供证明材料） | 是 |
| 12 | 尺寸重量 |  | 外形尺寸≤390*660*440mm，重量≤56KG，制冷功率≤1匹（735W），电机功率≤120W |  |
| 13 | 配置 | ★ | 1、主机1台 2、2ml低温适配器一套。 3、3mm研磨珠一瓶。 4、离心管一袋。 |  |

（4）设备名称：纯水仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制水量 | ★ | 1、制水量：≥20升/小时（水温25℃时），取水流量：1.5～1.8（L/min）（水箱储水时）。 | 是 |
| 2 | RO水质标准 |  | 2、RO纯水水质标准：电导率≤进水电导率×2%（在线监测），标配两通道注塑型预处理系统，具有“新型的反渗透膜壳”相关证明文件，保证出水水质稳定，可满足高校实验室纯水用水需求。 |  |
| 3 | UP超纯水水质 |  | 3、UP超纯水水质：电阻率：18.2MΩ.cm @25℃（在线监测），标配两通道注塑型超纯化系统，具有“一种实验室纯水器的超纯化柱”相关证明文件，保证微颗粒物≤1个/ml，微生物≤1cfu/ml，重金属离子≤0.1ppb，TOC≤10ppb，热原≤0.001EU/ml，可满足高校实验室超纯水用水需求。 |  |
| 4 | 储存系统 |  | 4、储存系统：标配30升PE无菌储水箱，全密封结构，不含色素，无杂质析出。内部呼吸器，内装二氧化碳吸附剂，失效变色，插拔式方便更换，液位传感器，储水安全无污染，具有相关证明文件，保证储存系统的水质。 |  |
| 5 | 配置 | ★ | 1、主机1台 2、30升PE无菌储水箱1个 - 预处理柱2套，反渗透柱2支，超纯化柱2套，终端微滤器2个。 - 三通道预处理柱1个 |  |

（5）设备名称：蛋白垂直电泳系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 |  | 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率；输出范围：电压:5-600V；电流:1-1200mA；功率:1-500w；分 辨 率：电压1V、电流1mA、功率1W；显示方式：192×64LCD液晶显示屏；定时范围：1min–99h59min，完全可调 |  |
| 2 |  | ▲ | 2、透明仪器外壳，一览内部结构；液晶屏同时显示电压、电流、功率、定时时间；蛋白功能：浓缩胶后电源自动衔接分离胶，降低了人工重新设置的繁琐 | 是 |
| 3 |  | ▲ | 3、自动升成功能：选定恒定值后，其余两项指标自动升成，避免了人为操作的误恒定现象， | 是 |
| 4 |  | ▲ | 4、微电流功能：电泳结束自动进入微电流，避免定时关机的样品扩散，又防止了样品跑过头 | 是 |
| 5 |  |  | 5、安全性能：过压、电弧、空载和荷载突变监测；过载/短路监测；漏电保护；开路报警，断电自动恢复，暂停/恢复功能；四组并联，可同时带多个电泳槽 |  |
| 6 |  |  | 6、可编程存储10种方法，每种方法最多包含10个步骤；外形尺寸≤308×242×100mm（L×W×H）；重量≤2Kg |  |
| 7 | 垂直电泳槽 |  | 1、可容纳1-4块手灌胶或预制胶，预制胶兼容PIERCE,BIO-RAD，1小时内完成多达4块小型凝胶电泳；凝胶厚度：1.0mm（标配）；0.75mm、1.5mm（选配）；玻璃板尺寸：100×83mm；凝胶尺寸：83×73mm；梳子规格：1.0mm厚, 10、15齿（标配）；0.75mm10、15齿（选配）；1.5mm10、15齿（选配） |  |
| 8 |  |  | 2、铂金电极：φ0.25mm；灌胶框底部有超平玻璃支撑，有效避免了玻璃板滑落现象；按压锁紧方式，紧固效果更佳；整板反衬设计，清晰衬托分离胶浓缩胶的灌制过程 |  |
| 9 |  |  | 3、楔型设计的电泳芯边卡平行滑动，使短玻璃可靠挤压密封台阶，避免了旋转式边卡抬升不到位而漏液现象；制胶底座流线型设计，非弹簧式按压锁紧，避免了弹簧压力不够或老化造成漏胶 |  |
| 10 |  |  | 4、封边隔条粘固在长玻璃板上，保证玻璃板精确对齐，避免漏胶；凸轮制胶框确保精确对齐 |  |
| 11 |  |  | 5、标配4个独立制胶底座，方便在狭窄实验台上灵活放置，可同时灌制4块胶；带边齿的梳子和内置脊使凝胶与空气隔绝，避免抑制凝胶聚合反应 |  |
| 12 |  |  | 6、标有厚度和孔数的玻璃板和梳子，便于识别；封边隔条使得玻璃板加厚，不宜破碎；配100孔各种孔径多用途离心管架1个；配可放置14片玻璃的玻璃板支架1个；外形尺寸≥180×120×160mm（L ×W×H） |  |
| 13 | 垂直转印槽 |  | 1、可快速高质地将蛋白样品转移到硝酸纤维膜、PVDF膜等介质上，可同时放置两个转印夹 |  |
| 14 |  |  | 2、转印数量：1-4块；铂金电极：φ0.25mm；转印尺寸：110*90mm；支持高电流快速转印或低电流过夜转印 |  |
| 15 |  |  | 3、内置2个冷冻模块，可快速轮换吸收缓冲液热量；外形尺寸≥180×120×160mm（L ×W×H） |  |
| 16 | 配置 | ★ | 1、电源1台 2、垂直电泳槽2套 3、垂直转印槽2套 |  |

（6）设备名称：恒温震荡金属浴

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | ★ | 1、功能：加热+制冷+震荡 | 是 |
| 2 | 温度范围 |  | 2、温度范围：室温-15~100℃，温度设定范围：0-100℃ |  |
| 3 | 控温精度均匀性 |  | 3、温度精准度@[20–45℃] ：±0.5℃，温度均一性@[20–45℃] ：±0.5℃ |  |
| 4 | 升降温速率 |  | 4、最大升温速率：5.5℃/min，最大降温速率：5℃/min（100℃-室温） |  |
| 5 | 震荡速 |  | 5、震荡速率：200-1500rpm，周转直径：3mm，最大编程数量：6段9个程序，输入电压：110/220V，50Hz/60Hz，功率：150W，过温保护：150℃ |  |
| 6 | 磁吸附 |  | 6、磁吸附技术，无需工具，模块即可自动与机器吸附识别；拧钉模块并行，可满足不同实验的需求，配置保温功能模块罩，防止热量散失 |  |
| 7 | 配置 | ★ | 1、主机1台 2、配0.2ml、1.5ml、2ml、5ml模块各1个 |  |

（7）设备名称：兔笼架

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ★ | 1、尺寸：笼架规格：2145*700*1720mm±10mm， 3层*4=12笼位，笼子规格：500×620×400mm±10mm |  |
| 2 | 笼架 |  | 2、笼架：表面光洁，无毛刺，无划痕，不锈钢304托盘板厚0.8mm，槽钢1.5m，丁字钢板厚1.2mm.框架：脚25×38×1.2方管； |  |
| 3 | 兔笼 |  | 3、兔笼：不锈钢丝焊后接头抛光色泽光滑，钢丝直径：ф2框架直径：ф4 钢线间距：24mm笼底格栅间距：16mm |  |
| 4 | 焊点拉力 |  | 4、焊点拉力：20N静态拉力20S不断裂；脱焊 |  |
| 5 | 新国标 |  | 5、须符合新国标要求 |  |
| 6 | 配置 | ★ | 1、笼架1台 2、12只兔笼, 配食斗12只，托盘12只, 500CC饮水瓶12付（硅胶塞） |  |

（8）设备名称：大鼠笼架

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 |  | 1、规格：1700×500×1600mm±10mm |  |
| 2 | 材质 |  | 2、材质：全套支架均采用25*25*1.2mm的不锈钢304方管焊接而成,每层4条不锈钢方管。 焊点无毛刺，外形美观，牢固稳定。 |  |
| 3 | 万向轮 |  | 3、带万向轮，可灵活移动。其中两个带刹车装置。 |  |
| 4 | 鼠笼 |  | 4、鼠笼：底部带一个加强筋，规格：466×314×200，塑盒及200CC饮水瓶：PP材料，耐酸耐碱耐，高温121℃15磅压力半小时不变形，网罩钢丝：Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti。 |  |
| 5 | 配置 | ★ | 1、笼架1台 2、25套PP-4大鼠饲养笼 |  |

（9）设备名称：小鼠笼架

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 |  | 1、规格：1600×400×1600mm±10mm |  |
| 2 | 材质 |  | 2、材质：全套支架均采用25*25*1.2mm的不锈钢304方管焊接而成,每层4条不锈钢方管。 焊点无毛刺，外形美观，牢固稳定。 |  |
| 3 | 万向轮 |  | 3、带万向轮，可灵活移动。其中两个带刹车装置。 |  |
| 4 | 鼠笼 |  | 4、鼠笼：底部带一个加强筋，规格：318×202×135 mm，塑盒及200CC饮水瓶：PP材料，耐酸耐碱耐，高温121℃15磅压力半小时不变形，网罩钢丝：Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9Ti。 |  |
| 5 | 配置 | ★ | 1、笼架1台 2、35套PP-3型小鼠笼 |  |

（10）设备名称：体温加热仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 |  | 1、≥5 寸彩色 LCD 触摸屏、外观美观、轻巧，操作方便； |  |
| 2 | 功能 | ▲ | 2、实时显示测量温度、设置温度、加温状态、运行状态等功能； 实时监测加热垫和探头温度，并有电路控制达到双重安全保护； | 是 |
| 3 | 通道 |  | 3、双通道显示界面，可同时给两只动物保温，并且可独立操作； |  |
| 4 | 温度范围 |  | 4、快速升温，温度控制精度高，设置范围 20-45℃，分辨率 0.1℃； |  |
| 5 | 探头 |  | 5、高灵敏度温度探头，直径 1.5mm，杆长 30mm，线长 150cm；硅胶材质加热垫，耐高温，易清洁； |  |
| 6 | 加温方式 |  | 6、采用安全的直流低电压加温；与太阳光类似的远红外加温，热量易被动物机体吸收，安全舒适； |  |
| 7 | 配置 | ★ | 1、主机1台 2、加热垫2套 |  |

（11）设备名称：旋转混匀仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示 |  | LCD显示屏可同时显示速度和定时时间 |  |
| 2 | 速度范围 |  | 速度范围：10 - 70rpm |  |
| 3 | 夹具 |  | 多种离心管夹具可选，适用1.5-50ml微量管 |  |
| 4 | 模式 |  | 定时和连续运转两种模式，时间设置范围：1-1199min |  |
| 5 | 环境条件 |  | 外壳防护等级：IP21，可以放置在冷库或者培养箱中使用 |  |
|  | 尺寸 |  | 尺寸 [D×W×H ]：220×510×260mm±10mm |  |

（12）设备名称：手术器械消毒机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 |  | 灭菌器容量（直径*深度）≥40mm*140mm，玻璃珠容量≥300g |  |
| 2 | 范围精度 |  | 设定温度范围：100℃-300℃，灭菌时间：≤5s，控温精度：≤±5℃ |  |
| 3 | 时间 |  | 升高到最高温度所需时间：≤25min |  |
| 4 | 工作条件 |  | 工作条件：200～240V 50/60Hz；功率：≤120W，净重：2kg，尺寸(DWH)：130mm*145mm*155mm |  |

（13）滚轴混匀仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示 |  | 1、LCD显示转速和时间 |  |
| 2 | 运行模式 |  | 2、滚动和摇摆两种运行模式，定时和连续运转模式 |  |
| 3 | 速度 |  | 3、速度可调，转速范围10-70rmp，定时：1min-1199min |  |
| 4 | 滚轴 |  | 4、六根滚轴用于温和有效的滚动和摇摆混匀，便于清洁，直流无刷电机噪音小，免维护 |  |
| 6 | 防护 |  | 6、外壳防护等级IP21，可放入冷库和培养箱 |  |

（14）设备名称：小型脱色摇床

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示 |  | 1、双LED屏，分别显示时间和速度，电子调节速度和时间 |  |
| 2 | 工作盘尺寸、速度范围 |  | 2、工作盘尺寸：268×268mm，速度范围10-80rpm，固定托盘，最大载重量为2kg |  |
| 3 | 工作模式 |  | 3、支持定时和连续工作模式，定时功能，范围1分-19小时59分 |  |
| 4 | 尺寸 |  | 4、尺寸[长×宽×高]：294×348×123mm |  |

（15）设备名称：低温离心机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速要求 | ★ | 1、最高转速≥15000 r/min，最大离心力 ≥21630 ×g，最大容量 ≤12×5ml | 是 |
| 2 | 精度要求 |  | 2、转速精度≤±10 r/min，温度设置范围 -10℃~35℃，温控精度 ≤±1℃，定时范围1~999min59s |  |
| 3 | 尺寸重量 | ▲ | 3、噪声≤58dB（A），功率≤800W，外形尺寸≤400×285×285 (L × W × H) mm，重 量≤19 kg(不含转子) | 是 |
| 4 | 功能 |  | 4、常用程序可储存调用，升降速速率可调，内腔底部设有专用排水系统，防止冷凝水聚积，变频压缩机控温、无氟制冷剂，仪器在运行中可以修改运行参数，所有转子、转子盖均可高温高压灭菌 |  |
| 5 | 配置 | ★ | 主机1台，24×1.5/2.2ml角转子1个 |  |

（16）设备名称：倒置显微镜

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学系统 |  | 1、光学系统：NIS60无限远平场消色差光学系统 |  |
| 2 | 目镜 |  | 2、目镜：大视野目镜10X，Ф22视场，高眼点，-5～+5视度可调，带目镜测微尺 |  |
| 3 | 观察头 |  | 3、观察头：一体式铰链式双目观察镜筒，45度倾斜，瞳距48-75mm；可附加1×、0.5× C型接口摄像端口，目镜/端口 100/0∶0/100; |  |
| 4 | 转换器 | ▲ | 4、转换器：编码式五孔物镜转换器，可自动记忆当前使用倍率、光强等使用状态; | 是 |
| 5 | 物镜 |  | 5、物镜：平场消色差相差物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果，4X NA≥0.13 WD≥17 ，10X NA≥0.3 WD≥7.4 ，20X NA≥0.45 WD≥8 40X NA≥0.6 WD≥3.6 |  |
| 6 | 载物台 |  | 6、平板载物台≥170（X）×250（Y)mm，，带载物台插入圆板，选加长托板可到220（X）×250（Y)mm; |  |
| 7 | 移动尺 |  | 7、机械移动尺，行程≥128（X）×80（Y)，兼容五种微型实验板，多孔板夹和载物台夹，带通用托板：适用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿•Φ35mm培养皿等多种托架 |  |
| 8 | 聚光镜 |  | 8、聚光镜：长距聚光镜，数值孔径≥0.3，工作距离≥75mm，去掉聚光镜可实现工作距离≥187mm |  |
| 9 | 调焦系统 |  | 9、调焦方式：粗微动同轴调焦，右手具有粗动松紧调整功能；微动0.002mm/格，0.2mm/圈；粗动37.7mm/圈，物镜转盘上下行程：上7mm下1.5mm，去限位最高可至18.5mm; |  |
| 10 | 照明 |  | 10、照明系统：3W S-LED照明，转换器内部分布磁铁感应不同倍率物镜位置，记忆当前倍率物镜的亮度；当不同物镜相互切换时，自动对光强进行调节，减少视觉疲劳，提高工作效率。显微镜镜身上端带有2英寸液晶屏显示器，显示显微镜使用状态：倍率，光强，待机，时间进度等; |  |
| 11 | 数码相机 |  | 11、2000万像素摄像头：数码：科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1’’，最大分辨率5472×3648,有效像素2000万，USB3.0接口供电；可拍照、录制视频，观察、拍照、传输、储存数据方便快捷；图像处理操作简便，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正；并具备点、直线、曲线、圆、椭圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量，测量精度1mm测微尺测量精度为0.001mm。可对图像进行实时大图拼接和景深融合 |  |
| 12 | 配置 | ★ | 12、主机1台，4X物镜1只，10X、20X、40X物镜各2只，数码相机1个，数据处理装置1套 |  |

（17）设备名称：全自动酶标仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微孔板类型 |  | 1、微孔板类型：96孔； |  |
| 2 | 波长范围 | ★ | 2、波长范围：190 nm ~ 1000 nm； | 是 |
| 3 | 调节精确度 | ▲ | 3、调节精确度：可调节光栅，1nm步进；光源:闪烁式高能氙灯； | 是 |
| 4 | 波长带宽 |  | 4、波长带宽： 2nm；波长精确度：± 1.0 nm；波长重现性： ± 0.2nm； |  |
| 5 | 吸光度量范围 |  | 5、吸光度量范围： 0-4.0 OD；光度测定分辨率： 0.001 OD；光度测定线性：(450nm); 0-2.500 OD； |  |
| 6 | 精确度 | ▲ | 6、精确度：<±0.006 OD/±2.0%/0-2.0 OD@450nm； | 是 |
| 7 | 杂散光 |  | 7、杂散光：< 0.005% (450 nm)；光程校正检测误差<5%与比色皿相比； |  |
| 8 | 精确读板时间 |  | 8、精确读板时间:不超过15秒；连续光谱，可96孔微孔板进行检测； |  |
| 9 | 振荡方式 |  | 9、振荡方式：线性振荡，具有低、中、高三种振荡； |  |
| 10 | 孵育温度 | ▲ | 10、孵育温度：（室温+2℃）~ 65℃；:±0.2℃ @37℃； | 是 |
| 11 | 光径转换技术 | ▲ | 11、具有光径转换技术，可把微孔板中的样品OD值转化为标准1cm光径比色皿的OD值，使用专用光吸收检测板可为设备进行校正认证； | 是 |
| 12 | 检测模式 | ★ | 12、检测模式:具有样品检测探测器和参比探测器，光学系统由8个配备独立样品检测器和8个参照检测的通道组成，测试快速。 | 是 |
| 13 | 配置 | ★ | 1.全波长酶标仪主机（包括光源、检测器、孵育装置、振荡装置） 1 套； 2.数据存储工作站 1 套； 3.光吸收全波长酶标仪工作站软件 1 套； |  |

（18）设备名称：高速冷冻离心机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 |  | 1、≥7寸高清真彩触摸屏控制，操作简便，显示直观，设置参数和实时运行参数可同屏显示。 |  |
| 2 | 历史记录 | ▲ | 2、超大容量数据储存与故障记录等信息，可储存5000多条历史记录，方便用户追踪运行历史数据信息，可选配USB导出数据,提供本款仪器实物操作界面的功能截图或操作视频佐证材料。 | 是 |
| 3 | 离心程序 | ▲ | 3、用户可自定义命名和编辑99个阶梯离心程序，每个阶梯离心程序共有10段离心过程，满足多元化的实验需求,提供本款仪器实物操作界面的功能截图或操作视频佐证材料。 | 是 |
| 4 | 功能程序 |  | 4、具有程序模式、曲线模式、预设程序调用功能，三级密码管控功能确保使用仪器安全可靠，便于精细化管理。系统可记录上一次运行的转速、温度、升降速曲线。 |  |
| 5 | 升降速曲线 |  | 5、具有9个程序的升速曲线和10个程序的降速曲线，可根据需要设置升降速时间，使离心效果达到最佳。 |  |
| 6 | 保护功能 |  | 6、开盖后可延时关闭制冷系统，节能环保，设有门盖保护、超速、不平衡等多种保护功能，确保仪器安全运行。 |  |
| 7 | 转子识别功能 |  | 7、具有转子识别功能，自动识别出14种不同的转子，防止用户设置错误的转子号参数。 |  |
| 8 | 门锁 |  | 8、配备吸附式门锁，轻松关闭门盖，安全锁定离心。 |  |
| 9 | 离心机指标 |  | 9、最高转速≥18500r/min，最大相对离心力≥29302×g，最大容量≥4×100ml，转速精度 ≤±10r/min，定时范围1s～99min59s或1min～99h59min，整机噪音≤65dB(A) |  |
| 10 | 温度 | ★ | 10、温度设置范围-20℃～+40℃，温度控制精度±1℃ | 是 |
| 11 | 尺寸 |  | 11、外形尺寸（L×W×H）≤ 680mm×380mm×350mm，净重≤60kg |  |
| 12 | 配置 | ★ | 1、主机1台 2、1.5/2.21x24角转子1个 3、50m1x6角转子(尖底)1套 4、15m1x6适配器1个 5、2x2x96 水平酶标转子1个； |  |

（19）设备名称：电热鼓风干燥箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送风方式 |  | 1、方式：侧风道强制送风，不锈钢内装、排气口：内径28mm*1，顶置测试孔 |  |
| 2 | 温度 |  | 2、使用温度范围：RT+10-250℃，温度分辨率≤0.1℃，温度波动度≤±1℃ ，温度分布精度≤±2.5%，温度控制方式：数码管显示双PID |  |
| 3 | 容积 |  | 3、内容积≥71L，内尺寸（宽*深*高）≥450*350*450，外尺寸（宽*深*高）≤730*530*655 |  |
| 4 | 配置 | ★ | 主机1台 |  |

（20）设备名称：高压灭菌锅

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容积 | ▲ | 1、容量:85-90升,立式结构,底部带脚轮；实验室位置有限，要求仪器占地面积低于0.36平方米(长*宽)，压力容器设计温度148度，压力容器设计使用年限10年（提供压力容器数据表）；灭菌工作温度105-138度；产品电磁兼容性符合国家标准，不会对周边环境造成影响，（提供产品GBT/18268标准检测报告复印件） | 是 |
| 2 | 开关盖方式 | ★ | 2、开关盖方式：下压腔门感应关盖，点击开盖键，上掀式开盖； | 是 |
| 3 | 控制系统 |  | 3、液晶显示智能控制系统：彩色液晶显示系统（五种以上颜色显示），中英文多种语种显示，USB接口，具有类似操作员、工艺员、管理员、经销商工程师及厂家工程师等五级以上权限； |  |
| 4 | 定时 |  | 4、定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-7955分钟， 预约灭菌时间0-10天；六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； |  |
| 5 | 集汽瓶 |  | 5、集汽瓶：内置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间；标配冷却风扇:灭菌结束可快速降低腔体温度；压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； |  |
| 6 | 安全装置 | ▲ | 6、安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护 、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护；干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判 | 是 |
| 7 | 配置 | ★ | 标准配置1台 |  |

（21）设备名称：摊烤片机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全性 |  | 1.直接采集作业环境温度，测温更精准；具有实时采集在线温度（网络）的预接口（可选择）；具有记忆功能，运行后自动保留设置温度；三重过热保护装置; 安全可靠；低压直流照明系统，水平灯光设计，不刺眼，观察更清晰；高硼硅耐高温玻璃加热锅，透光性能高，分体化设计，换液、维护方便；PID二路独立控制摊片、烤片温度，互不影响；具有照明亮度调节及显示屏亮度调节功能 |  |
| 2 | 功能性 |  | 2.配置高精准时钟，多窗口独立显示，工作状态清晰；可预设每周任意时间开关机，可整机定时，也可摊片、烤片分别定时；具有断电记忆，来电自启动功能；具有音响播放功能，配有TF卡槽、USB接口、耳机接口；科学的物理斜度，锯齿状烤片台面，易放易取；特殊黑色材料烤片台，耐腐抗磨 |  |
| 3 | 温度 |  | 3.摊片控温范围：室温～70℃；烤片控温范围：室温～100℃；控制精度：±2℃；摊片锅尺寸：210×170×55 (mm)；烤片台尺寸：250×108 (mm)（50玻片）；尺寸≤460×310×135 (mm)。 |  |
| 4 | 配置 | ★ | 标配主机1台 |  |

（22）设备名称：小动物脑电记录分析系统

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准确性 | ▲ | 1.系统可设置睡眠因子阈值通过图像识别算法判断动物的睡眠状态并结合脑电的数据进行双重因子判断，确保数据的准确性（提供厂家出具技术白皮书）； | 是 |
| 2 | 接口 |  | 2.系统采集器至少配备KPL、BNC输入输出接口；数据采样率：每通道1kHz--30KHz，采样精度：≥16bit； |  |
| 3 | 系统参数 | ▲ | 3.系统高通滤波：≤0.01Hz，系统增益：≤46dB，放大器输入范围≥±5mV，采集系统最大输入电压≥±5V，输入阻抗：≥10GΩ／3pF，共模抑制比≥90dB，通道模拟采集前端重量≤1g，采集前端信号分辨率≤0.2μV；（提供厂家出具技术白皮书） | 是 |
| 4 | 记录功能 | ▲ | 4.具有视频监控及同步记录功能，支持设备远程更新设备固件，数据采集软件可以在线采集和分析脑电和肌电等多种生理信号（提供软件著作权佐证），支持增配睡眠剥夺仪以及光遗传系统同步使用,可以实时控制睡眠剥夺仪不同剥夺方式； | 是 |
| 5 | 隔音箱 | ★ | 5.配备隔音箱，隔音箱需内置红外相机，红外强度可调，需配备饮食饮水装置，最低可同时支持4只大鼠或者小鼠同时进行实验。 | 是 |
| 6 | 跳台 | ★ | 6.小鼠跳台最长自动记录时间：120 分，最短自动记录时间：1 秒，最多记录实验数据：60 组，刺激电流8 通道独立可调，带 USB 数据导出功能 | 是 |
| 7 | 配置 | ★ | 1.包含数据采集软件、数据分析软件 2.采集器 3.headstage 4个，电极8个 4.隔音箱（包含灯光控制和摄像机）4组 5.饲养桶（包含饮食饮水装置）4组 6.小动物8道跳台1套 7.数据处理系统1套 | 是 |

（23）设备名称：涡旋混匀仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速 |  | 1、转 速： 200~3000rpm，操作模式： 点触、定时振动或连续振动，振荡幅度： φ4.5mm(水平360°) |  |
| 2 | 尺寸 |  | 2、标准平台尺寸： φ76mm±2mm，最大负载：≥0.5kg，速度、定时显示： LED ，定时范围： 0~999min，外形尺寸 (WxDxH)： 205x155x108mm±5mm。 |  |
| 3 | 配置 | ★ | 标配主机1台 |  |

（24）设备名称：脱色摇床

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转速 |  | 1、转 速： 30~300rpm、转速设置精度： ±2%、转动幅度：Φ26、定时范围： 0~99h59min、摇板尺寸≥400x400mm |  |
| 2 | 容量 | ▲ | 2、最大容量：36x50ml/24x100ml/17x150ml/17x200ml/17x250ml/12x500ml/6x1000ml/ | 是 |
| 3 |  |  | 4x2000ml/4x3000ml/2x5000ml/3个试管架 |  |
| 4 | 负载 |  | 3、最大负载： 10kg，数显方式： LED，标配：带防滑垫的托盘，外形尺寸 ( L x W x H )≥432x535x190mm，净 重≤38kg，认证：CE。 |  |
| 5 | 配置 | ★ | 标配主机1台 |  |

（25）设备名称：8道移液器

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸头安装 |  | 1.具有吸头安装装置，使吸头容易吸附和弹出，8通道同时加样； |  |
| 2 | 容量锁 | ▲ | 2.具有容量锁定按钮，防止移液过程中量程发生改变；超大数字容量显示，位于手柄正前方，便于移液时观察； | 是 |
| 3 | 保养 | ▲ | 3.易于清洁保养，只需拆卸三个部件。无需工具即可拆卸；采用张力弹簧技术，按压力轻，使用完无需调回最大量程，简化操作； | 是 |
| 4 | 消毒 |  | 4.可以整支进行蒸汽消毒或热压灭菌，而无需拆卸。具有强大的紫外线耐受力和耐化学腐蚀性；>10ul型号都可安装安全圆锥过滤器，帮助避免交叉污染，同时保护移液器，延长移液器寿命；免接触安全圆锥过滤器弹出，通过按压即可卸除滤器，保护用户健康安全。 |  |

（26）设备名称：数码倒置显微镜

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放大倍数 |  | 1、放大倍数：40X-400X。 |  |
| 2 | 观察筒 |  | 2、观察筒：铰链式三目，45°倾斜，瞳距调节范围50-75mm。并具有双目筒360°旋转功能，在标准65mm 瞳距时。通过旋转双目筒，即可将眼点高度提升34mm，方便快捷，取代了传统显微镜中使用眼点提升器观察高度的做法。 |  |
| 3 | 目镜 |  | 3、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/22mm。 |  |
| 4 | 转换器 |  | 4、转换器：内定位5孔物镜转换器。 |  |
| 5 | 物镜 | ▲ | 5、物镜：超超长工作距无限远平场消色差相衬物镜:4X/N.A.≥0.13/W.D.≥10.75mm，10X/N.A.≥0.25/W.D.≥7.45mm，20X/N.A.≥0.40/W.D.≥6.92mm，40X/N.A.≥0.65/W.D.≥2.74mm. | 是 |
| 6 | 调焦机构 |  | 6、调焦机构：粗微同轴调焦；粗调行程≥9mm，微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 |  |
| 7 | 载物台 |  | 7、载物台：固定式载物平台，面积≤250X215mm，机械移动平台与扩展平台；移动范围：≥120mmX80mm；玻璃载物台板；金属载物台板；可拆卸载物托座.切片托座，Terasaki托座，皮氏培养皿托座。 |  |
| 8 | 照明装置 | ▲ | 8、照明装置：采用外置自适应宽电压变压器,输入100-240V,输出12V5A, 5W LED灯源亮度可调,带灯源亮度指示条，EC0红外感应功能，当使用者离开一定时间或再次返回时，系统会自动关闭电源或重新开启，节省能耗。 | 是 |
| 9 | 滤色片 |  | 9、滤色片：φ45mmLBD色温转变滤色片；IF550绿色反差滤色片。 |  |
| 10 | 相衬装置 |  | 10、相衬装置：φ30mm对中望远镜；4X-40X可调中相衬插板。 |  |
| 11 | 物镜指标 | ▲ | 11、产品性能技术参数需满足以下指标（以检测报告中数据为准，需提供检测报告复印件）： 1）物镜清晰圆直径：4倍物镜≥16.8mm、10倍物镜≥16.5mm、20倍物镜≥15.9mm、40倍物镜≥16.0mm。 2）物镜齐焦：10→4倍不超过0.028mm，10→20倍不超过0.015mm，10→40倍不超过0.012mm。 3）转换器定位稳定性≤0.020mm。 4）载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.005mm，不重复性≤0.002mm。 5）10倍物镜景深范围内像面的偏摆≤0.02mm。 6）微调机构空回≤0.005mm。 7）物镜放大率准确度不超过-1.58%。 8）目镜放大率准确度不超过+1.63%。 9）双目系统左右视场中心偏差上下≤0.10mm，左右外侧无偏差，左右内侧≤0.30mm。 10）零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.15mm。 | 是 |
| 12 | 相机指标 | ▲ | 12、彩色相机，靶面尺寸1英寸，C型可调焦接口；≥2000万像素，最大分辨率：≥5440×3648；像素点：2.4um×2.4um,曝光时间：0.1ms-15s，记录方式：图像和视频；自然冷却；数据接口：USB3.0 5Gbps B型接口、通过USB 5V接口供电。配套显微镜原厂图像分析软件 (正版软件，具体国家版权局出具的软件著作权证书）：可进行单帧、序列图像采集，动态图像录像。支持多种图像格式；具有图像编辑、标尺栏、测量和分割与计数功能。支持多焦面图像融合，支持多幅图像无缝自动拼接。 | 是 |
| 13 | 通讯指标 | ▲ | 13、支持4G全网通讯（移动、联通、电信），带宽上下行配比（上行>2Mbps、下行>4mbps），仪器的使用状态实现实时可查，用户可通过手机端APP进行远程设备的电源控制，确保设备的便捷管理与高效运行（提供操作截图证明）。 | 是 |
| 14 | 配置 | ★ | 1、主机1台； 2、4X、10X、20X、40X物镜各1个； 3、数码相机1个； 4、数据处理系统1套 |  |

（27）设备名称：三气培养箱

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温控范围 | ★ | 1、温控范围：环境温度+5℃~60℃，温控精度：0.1℃，温度均匀性：±0.3℃ (@37℃，无负载)，温度波动度：±0.3℃ (@37℃，无负载)，温度准确度：±0.3℃以内 (@37℃，无负载)，有效容积≥191L | 是 |
| 2 | CO2传感器 |  | 2、CO2传感器：红外传感器（IR），CO2浓度控制范围：0.1-20%，CO2浓度准确度：±0.2℃ (@37℃，CO2 5%，无负载) |  |
| 3 | O2传感器 | ▲ | 3、O2传感器：荧光传感器，O2浓度控制范围：1-21%，O2浓度准确度：±0.1℃ (@37℃，O2 5%，无负载) | 是 |
| 4 | 开关门恢复时间 |  | 4、开门温度恢复时间：≤6min (@37℃,无负载)，开门CO2浓度恢复时间：≤7min (@5%，O2 5%，无负载)，开门O2浓度恢复时间：≤13min (@5%，CO2 5%，无负载) |  |
| 5 | 进气压力 |  | 5、进气压力：0.08-0.1MPa，右开门 |  |
| 6 | 加湿类型 |  | 6、加湿类型：自然增湿，最大湿度：95%（@37℃），内部增湿盘容量≥3L |  |
| 7 | 灭菌方式 |  | 7、灭菌方式：90℃湿热灭菌，灭菌时间：约23H |  |
| 8 | 显示方式 | ★ | 8、显示方式：电容式彩色触控屏 | 是 |
| 9 | 曲线显示类型 | ▲ | 9、曲线显示类型：温度曲线，湿度曲线，O2曲线，CO2曲线，速度曲线（配水平摇床附件时） | 是 |
| 10 | 存储 |  | 10、气套式，U盘导出数据，运行数据储存周期：大于912天，运行数据储存时间间隔：1分钟，数据储存种类：运行时间，温度参数，湿度参数，浓度参数，机器状态，速度参数（配水平摇床附件时），可选配耐CO2水平摇床和WIFI监控系统 |  |
| 11 | 尺寸 |  | 11、噪音等级：≤53dB ，内腔尺寸≥540*510*705mm，标配隔板数量：4 |  |
| 12 | 配置 | ★ | 主机1台 |  |

（28）设备名称：冷水机

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制冷量 |  | 1、制冷量≥10KW；COP≥2.6；电源：380V±10%；额定功率：5.1KW；冷煤：R407C或R22； |  |
| 2 | 压缩机 |  | 2、压缩机：数量≥1；电源：380V±10%；额定功率：3.8KW。 |  |
| 3 | 水泵 |  | 3、水泵：数量≥1；流量：0.5m3/h至5.1m3/h可调；额定功率：0.8KW；水压：小于5kg可调；扬程：13m至20m可调；电源：380V±10%。 |  |
| 4 | 热交换板 |  | 4、热交换板：数量≥1；冷煤管径：Φ12、Φ16；水管管径：Φ25或Φ32。 |  |
| 5 | 冷煤器 |  | 5、冷煤器：数量≥1；风机：数量≥1；电源：220 V±10%； |  |
| 6 | 水箱容积 |  | 6、水箱容积≥40L，主机尺寸≤1200mm×800mm×430mm； |  |
| 7 | 重量 |  | 7、重量≤170kg |  |
| 8 | 配置 | ★ | 循环冷水机1套， |  |

说明：“★”表示关键指标，该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

五、落实政府采购相关政策情况

本项目须落实节约能源、环境保护、支持中小企业发展、支持创新等政府采购政策。政府采购限额以上且非公开招标的货物、服务、工程项目适宜由中小企业提供的，应当专门面向中小企业。非专门面向中小企业的项目，中小企业享受价格优惠政策，同时，可以在非专门面向中小企业的项目中采取合同分包或预留比例比列的方式支持中小企业的发展。

本项目为：

非专门面向中小企业采购项目