成都中医药大学药学院现代中药产业学院科研实验平台建设项目采购需求

一、项目概述

药学院/现代中药产业学院科研实验平台建设项目主要包括临床中药系病理平台建设项目、中药药效物质分离与检测平台建设项目、中药炮制制剂系科研平台建设项目、中药微生态科研平台建设项目和中药药理学学科常规仪器更新建设项目五个。分别是临床中药系病理平台建设项目、中药药效物质分离与检测平台建设项目、中药炮制制剂系科研平台建设项目、中药微生态科研平台建设项目、中药药理学学科常规仪器更新建设项目。所购置仪器设备总金额200万元，原则上每个科学40万元，总48个设备。主要购置超过10万元仪器设备有：全景数字扫描仪约40.1万元、多功能酶标仪约14万元、全自动凯氏定氮仪约12.5万元、傅立叶变换红外光谱仪约13.5万元、全波长酶标仪15万元。主要功能、用途：该设备用于实验室病理相关实验，为该专业提供试验支持，对于推动我校该专业的学术水平的提高和学科发展起到重要作用。

二、主要标的

货物类

| 序号 | 标的 名称 | 单位 | 数量 | 是否进口 | 是否为 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全景数字扫描仪 | 套 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 全波长酶标仪 | 套 | 1 | 否 | 是 |

三、技术要求

- 功能要求

全景数字扫描仪：此系统可以将明场切片进行实时高分辨率扫描、存储为电子档案，在计算机上浏览整张切片的详细信息，并可直接利用仪器软件，对观测的切片进行诊断、标注、测量等工作，实现资源的永久性保存、方便检索。

全波长酶标仪：全波长酶标仪主要用于水溶性物质的吸光度和光谱检测，核酸定量，蛋白定量，酶联免疫反应检测，MTT检测，细胞增殖或活性检测，细菌浓度检测，内毒素检测等各种基于光吸收的检测实验，具备动力学光谱扫描功能：在进行动力学检测的过程中，自动进行样品不同时间点的光谱扫描。

- 各项具体指标要求：

全景数字扫描仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （一） 一体化主机 | ▲ | 1、一体化、箱式病理切片扫描仪主机，不接受显微镜改装模式；集成化整机，无物镜、相机、切片槽等核心原件在外裸露；切片装卸数量：一次性切片装载量不低于10张；切片装载方式：盒式装载，不接受托盘式切片装载架； |  |
| 2 |  |  | 2、连续扫描能力：可以实现无人值守的连续扫描的工作流程 |  |
| 3 |  | ▲ | 3、相机参数（提供检测报告）：相机靶面≥2448pixels*2048pixels；像素尺寸≤3.45μm *3.45μm；图像拼接技术：采用面阵拼接方式；扫描技术：使用高灵敏度彩色CMOS图像传感器（提供检测报告），2/3英寸，而非CCD图像传感器。 |  |
| 4 |  | ★ | 4、20倍和40倍扫描倍率自动切换功能： 20倍和40倍的图像扫描倍率切换操作全部通过软件自动实现，不需要人工或者机械去转换物镜或者放大镜片组；单物镜设计模式：采用单个物镜光学设计系统实现0-40×光学成像，不接受多个物镜切换成像模式；20倍图像扫描速度: 15mm×15mm范围，在20倍率下，扫描时间≤45秒；40倍图像扫描速度:15mm×15mm范围，在40倍率下，扫描时间≤95秒。 |  |
| 5 |  |  | 5、物镜倍率：20倍物镜，NA值为0.75；图像扫描倍数：20倍 和40倍 |  |
| 6 |  |  | 6、扫描区域：自动识别和人工设定两种模式，聚焦方式:自动对焦和手动设置两种模式； |  |
| 7 |  |  | 7、可扫描切片尺寸：26mm×76mm，厚度0.9-1.2mm（含盖玻片） |  |
| 8 |  |  | 8、扫描分辨率：≤0.48μm/pixel(20×标准模式), ≤0.24μm/pixel(40×高分辨率模式)；扫描平台：直线磁轴电机，XY轴方向上控制精度≤10nm，Z轴方向上控制精度≤10nm（提供公开发行的彩页证明）。 |  |
| 9 |  | ▲ | 9、多层扫描：可对整张切片进行Z轴方向多层扫描，自行设置0-100层切片扫描层数，附扫描软件界面截图 |  |
| 10 |  | ▲ | 10、双通道高速数据传输：双通道数据传输，传输速率最大带宽可达到4.8Gbs（提供检测报告）。 |  |
| 11 |  | ▲ | 11、仪器具有显微镜实时成像功能，可实现镜下实时观察切片各个位置，并能移动切片各个视野，具有显微镜和扫描仪两种功能，真正实现一机两用，提供扫描软件界面截图。 |  |
| 12 | （二）扫描控制及浏览软件 |  | 1、图像质量：无缝隙图像；图像调节：可以对图像进行对比度、亮度和Gamma校正，便于分析 |  |
| 13 |  | ▲ | 2、 图像智能全景实时评分功能：软件对扫描完的图像进行0-100分智能评价，评判切片图像质量的好坏，提高人工检查图像的工作效率；提供检测报告、扫描软件界面截图及设备现场评分界面照片等证明材料。 |  |
| 14 |  |  | 3、切片命名：人工输入 & 自动识别条形码(如切片编码为条形码，仪器可自动识别条形码) |  |
| 15 |  |  | 4、切片扫描操作界面支持中文/英文等多国语言；扫描预览功能：扫描过程中，在显示器上可以看到扫描切片的编号，以及切片扫描的区域位置。 |  |
| 16 |  |  | 5、支持多区域聚焦/扫描，区域间空白位置可设置为不扫描；为保证扫描数据稳定可靠，数字切片必须为单一文件，不接受多文件组成文件包形式。 |  |
| 17 |  |  | 6、图像显示：同一屏幕可同时显示多张图像。可以同时控制这些图像，进行同样操作：比如放大或者缩小, 移动位置等；图像标注/测量功能：可以利用软件在图像上添加注释，便于科研；可以利用软件在图像上进行长度测量、面积测量等 |  |
| 18 |  |  | 7、 3D扫描功能: 可以实现图像的Z-Stack多层扫描，样品厚度不均导致样本图像不在同一焦平面上，可以对整张切片进行3D扫描，即沿Z轴做连续扫描，直至找到焦点并扫描多层图像，切片图像可以任意角度旋转，方便使用者从多个角度对切片进行观察。 |  |
| 19 |  |  | 8、浏览器可将缩小的导航图切换到全窗口模式进行导航，方便图像循迹浏览，具有“鸟瞰”的浏览模式，实现显微镜下从未有过的高空浏览角度；浏览历史追踪功能：图像浏览过程中，在图像的缩略图上可以将未浏览的区域呈现暗背景显示，浏览的区域呈现高亮背景显示。 |  |
| 20 |  |  | 9、个性化扫描参数设定模式：可以针对不同的切片样品，设置不同的扫描参数，以达到适应各种样品的特性，至少包含以下7种常见样品模式：HE扫描模式、IHC扫描模式、TMA扫描模式、细胞扫描模式、血液涂片扫描模式、骨髓扫描模式、穿刺扫描模式。 |  |

全波长酶标仪

| 序号 | 指标项 | 重要性 | 指标要求 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检测模式 |  | 终点法、动力学法、光谱扫描、动力学光谱扫描 |  |
| 2 | 光源 |  | 氙灯 |  |
| 3 | 波长选择方式 |  | 单光栅 |  |
| 4 | 读板类型 | ▲ | 6-384孔板 | 是 |
| 5 | 读数范围 |  | 0-4Abs |  |
| 6 | 波长范围 | ▲ | 200-1000nm，1nm步进 | 是 |
| 7 | 带宽 | ▲ | <2.5nm | 是 |
| 8 | 准确性@450nm |  | 1.0% + 0.003OD(0-2.0Abs) |  |
| 9 | 精确性@450nm |  | SD < 0.003Abs 或 CV < 1.0% |  |
| 10 | 功能 | ▲ | ≥7英寸触摸屏，中英≥9种语言操作界面，无需电脑、触屏上可直接进行核酸、蛋白浓度测定等操作、支持U盘数据导出以及Cloud数据云分享 | 是 |
| 11 | 校准 |  | 具有自动光程校准功能 |  |
| 12 | 384孔板整板测量速度 | ▲ | ≤10s | 是 |
| 13 | 13.工单孔光谱扫描速度 | ▲ | ≤10s，200-1000nm，1nm步进 | 是 |
| 14 | 孵育温度范围 |  | 室温至45℃ |  |
| 15 | 振荡器 |  | 振荡模式，振荡速度，振荡时间可调 |  |
| 16 | 软件 |  | 一套软件完成仪器控制和高级分析功能，科研版软件安装无限制，可无限安装 |  |
| 17 | 语言 | ▲ | ≥9种语言选择设置 ，包含中文、英文 | 是 |
| 18 | 安全 |  | 智能化安全监控设置，测量数据自动保存，断电后恢复等 |  |
| 19 | 布局 |  | 智能化自动填充铺板布局，可自定义测量模板及命名、颜色设置。可自定义Blank subtraction, Curve Fit, Cut-Off 等计算模式；自动孔间光程校准；数据测量及分析过程可包括：扣减本底、定量曲线拟合，动力学计算，临界值分析和质控等；自动保存标准曲线 |  |
| 20 | 输出 |  | 具有结果报告输出功能，xls/pdf/txt/xml格式，一键输出excel/PDF表格，支持报告email 发送 |  |

说明：“★”表示关键指标， 该项指标不满足将导致投标响应被拒绝；“▲”表示重要指标；无标示代表一般性指标。

四、落实政府采购相关政策情况

本项目为：

非专门面向中小企业采购项目